POF塑料光纤测试仪 P-001

产品规格书

产品描述：

本公司生产的POF塑料光纤测试仪是一款高精密的光学检测仪器，测试方法简单，易操作，适合批量生产需求。该仪器内置650nm光源或其它波长定制，可单独作为普通光源或光功率计使用。为了更加方便塑料光纤的测试，该仪器增加了良品铃声提示功能以及软件快速处理技术，可快速方便的测试塑料光纤的插损。

产品特点：

◆精度高、动态范围广、自调零、自动切换量程。

◆可作为普通光源或光功率计使用。

◆响应速度快，屏幕刷新频率高。

◆可根据需求提供RS232串口通信和开放协议

◆大屏幕彩色液晶显示，有效减少操作人员视觉疲劳。

◆通过设置临界值实现良品不良品不同颜色显示及铃声提示,极大提高测试效率。

◆整机外形紧凑、美观实用、指标稳定。

◆测试结果准确，可靠。

◆输出光源稳定。

产品应用：

◆音频光纤、数字光纤等塑料光纤的插损测试

◆光功率计

◆断点检测

技术指标：

| 型号 | POF塑料光纤测试仪 |
| --- | --- |
| 光源 |
| 波长（nm） | 650nm 或其它波长635nm、780nm、850nm等可选 |
| 测试光纤类型（µm） | 塑料光纤，纤芯直径可指定 |
| 光源接口 | POF万能接口（Versal Link或Toslink可选） |
| 输出功率（dBm） | ≥-21dBm |
| 输出光稳定度（dB） | ±0.03(one hour @ 25℃) |
| 插损测试 |
| 探测器类型 | Si 3.2X3.2或4X4可选 |
| 波长范围（nm） | 600～900 |
| 校准波长（nm） | 650/780/850 |
| 测试范围（dBm） | +3～-55 |
| 功率不确定度（%） | ±5 |
| 显示分辨率(dB) | 0.01； |
| 连接器类型 | 活动接口，适配各型号光纤 |
| 总指标 |
| 显示屏 | 彩屏 |
| 通讯接口 | RS232（可选） |
| 电源（V） | AC 170～260 |
| 工作温度（℃） | 0～+40 |
| 存储温度（℃） | -25～+70 |
| 相对湿度 | 0~85%（不冷凝） |

产品图片：

常见故障及注意事项

1，激光器输出为不可见激光辐射，仪器工作时，不可直视光源输出口及连接在光源输出口

的跳线端面；

2，仪表属于高精密仪器，接到光源输出口的母线，必须干净无损伤，否则很容易损坏仪表内部的光纤端面；

3，测试连接时应尽量轻缓，避免用力，以防端面损伤；

4，仪器应避免机械振动、碰撞、跌落及其他机械损伤；

5，光发射、接收插座应注意保护,防止硬物脏物触及；

6，仪器贮存应先包装好、放在通风干燥的室内。

保修条款

- 保修期内，在正常状态下使用本产品而发生的故障，用户可享受无偿维修服务。

- 下列情形，需要付费维修，视情况收取一定的材料费、维修费及运费：

- 非正常状态下使用，例如人为损坏，或高温、高压、潮湿等非正常状态下使用，

正常视损坏情况付费维修。

- 非产品本身质量问题而造成的故障和损坏。

- 未按照说明书中的使用方法和注意事项而造成的故障和损坏。

- 下列情况，本公司不予维修：

- 未经本公司同意，对仪器进行无授权修理或修改。

- 非本公司生产、销售的产品。